隔音室参数

一、性能标准：

★1、测听室产品符合听力学GB/16403-1996《纯音气导和骨导听阈基本测听法》，对测听室环境噪声的规定:A计权声压级≤25dB(A)的要求。

2、用途：用于电测听测试。

二、技术参数：

- ★1、规格：隔音室尺寸外径≥1.5*1.5*2.6m（长*宽*高），具体可根据医院场地定制。

2、正常设计，在正常噪音环境下，双门双墙测听室室内本底噪音≤25dB(A)，检测仪器能正常检测，达到国家规定要求。

3、整体隔声室为悬浮结构：底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。

4、隔声墙体为：（1）钢结构复合隔声/吸声墙体；（2）工厂标准化生产；（3）可拆卸可搬迁；（4）现场安装，不损坏原房屋结构。

5、隔声门：（1）全钢重质隔声门；（2）采用1.2-1.8mm优质钢板冲压、焊接、复合构成；（3）磁控式“双声闸”结构，完全磁吸，无须门锁，保证使用人员安全；（4）标准规格：830*1950mm。

6、隔声窗：（1）双隔声视窗；（2）采用1.8mm钢板冲压、焊接、复合构成；（3）双层浮法玻璃构成，专业设计，杜绝“声桥”；（4）标准规格：850*700mm。

7、通风：采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合，强制通风，保证良好的空气流通和良好的隔声效果。

8、地面铺设环保吸声地毯或地胶。

9、测听室内装饰为：微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合，美观大方，吸声效果良好，易以清洁。

10、测听室外装饰为：1.5钢板静电喷涂，颜色为灰白色。

11、照明：配置无声无干扰照明系统。

12、电源：220V 50HZ，允许功率：3KW。

三、其它要求：

1、测听室要求：具备隔振、隔声、吸声、消声、通风换气、照明、配电、信号转接、环保、空间实用等功能。

2、易损件方便更换，要求达标、美观、符合消防安全规范等要求。

3、采购的设备、材料、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

4、消防等级为B1级。

5、使用寿命：大于12年。