固定式自动辐射剂量报警仪技术参数

1探测器：能量补偿型GM探测器；

2探测射线：X、γ射线；

3响应时间：≤2秒；

4测量范围：0.1uSv/h～10mSv/h；

5能量范围：50keV～3MeV；

6能量响应：0.85～1.20；

7相对误差：≤±15;

8显示：高清LED显示屏，可现场距离读数；

9参数设置： 具有独立按键，可设置报警阈值，设备编号，报警方式；

10报警：内置报警器，并可手动关闭声音报警器；

▲11 智能语音播报：可依据探测辐射水平，智能播报语音报警提示，提供相关技术专利证书证明；

12 通讯方式：采用RS485有线通讯，性能稳定；

13状态指示：有报警、故障、正常三个状态指示灯；

▲14耐辐照性能：Co-60放射源1Sv/h以上剂量率，连续照射时间≥8小时，仪器性能可正常工作，提供该型号产品的权威计量机构实验检测报告；

▲15电磁干扰性能：通过CE认证，满足电磁兼容试验标准，CE证书证明；

16外壳：金属加工外壳，高强度，适合恶劣环境使用；

17工作环境：温度：-40～50℃，湿度：小于90%；