**货物需求及参数要求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **数量** | **单价限价（元/套）** | **备注** |
| 1 | 动态血压监测仪（一拖五） | **一、采集盒**★1、全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴。★2、OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果。3、扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带。★4、灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取。★5、防水等级：支持IP22防水等级。6、供电要求：直流电源，2节AA电池供电。7、电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换。★8、支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。9、支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。10、数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据。11、配备采集盒5个。**二、测量范围**1、测量方法：示波法。2、量程：0 mmHg～300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)。★3、压力测量范围：10 mmHg～290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）。★4、脉率测量范围：40 bpm～240 bpm。5、过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护。 6、监测时长：24小时。7、安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120s。**三、分析软件**1、能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。2、具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找3、可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆。4、具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据。★5、支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断。6、相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间。7、提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求。8、数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。9、支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能。 | 1套 | 110000 |  |
| 说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。**2.免费质保期：至少 3 年**3.标★项需在投标时提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书或已标明的证明材料）予以证明，未提供或提供的不符合参数要求的按无效标处理。如投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。4.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。5.投标人应按照采购文件要求提供证明材料。若投标提供了采购文件未要求的证明材料，评标委员会将不予评审。6.投标人提供的证明材料须清晰的反映评审内容，如因材料模糊不清，导致评标委员会无法辨认的，评标委员会可以不予认可，一切后果由投标人自行承担。  **7.“动态血压监测仪（一拖五）”须配备电脑主机一台、显示器一台。(投标文件中须提供承诺函并加盖投标人公章)** |

**二、供货期**

合同签订后30日历天内完成供货安装调试。

**三、报价要求**

本项目采用总价包干，报价包括为完成本项目而产生的全部费用（除采购需求列明的货物需求外，如投标人所投产品须配套其他必要的货物方可正常使用的，投标人须为本项目配备，费用包含在报价中），采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。

**四、其他要求**1.货物验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

2.货物质量

（1）货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

（2）保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，保修期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，招标文件另有约定的从其约定。保修期从货物验收合格后算起。在中标人承诺的响应时间内，不能解决问题，中标人无偿提供同型号备用设备供采购人使用，备用设备如超出原标准，其经济责任由中标人自行承担，如未能及时提供，则采购人有权在市场上选购与原标准相匹配的同类产品以替代中标人产品或找第三方予以维保，选购替代产品的采购费、维保费等相关经济损失由中标人承担。（报价时须考虑此项费用）
 （3）保修期内，每年免费提供≥4次维护保养；免费负责仪器设备的维修保养以及配套控制软件的更新与维护；维护保养记录须向采购人报备，以使设备始终处于良好的性能状态。

（4）所投标设备如存在数据接口，接口须全部免费开放，与采购人的信息系统兼容，接口费由中标人承担。
 3.中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
**五、付款方式**

设备到达采购人现场，安装调试完成最终验收合格，采购人在30日历天内向中标人支付合同总金额的60%。设备正常运行6个月，采购人在30日历天内向中标人支付合同总金额的30%。设备正常运行免费保修期满后，采购人在30日历天内向中标人一次性付清合同总金额10%。