**采购需求**

1. **货物需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购需求（技术参数）** | **数量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 转运呼吸机 | 1.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。  2.电池续航时间≥5小时。  3.呼吸机主机重量≤6.0kg。  4.可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。  5.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。  6.必须配备有创无创通气模式和可配备氧疗模式。  7.采用彩色电容触摸控制屏，可同时显示波形和监测参数。  8.支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥4000条报警和操作日志记录。  ★9.呼吸模式及功能  (1)标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气。  (2)可配内源性PEEP和浅快呼吸指数RSBI的测定。  10.环境适应性要求  (1)防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。  ★11.设置参数  潮气量：20ml—2000ml；吸气压力：3—60 cmH2O；呼气末正压：0—50 cmH2O；压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF ；流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 。  12.监测参数和报警  (1)监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。  (2)波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间。  (3)报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。 | 1台 | 14万 |  |
| 说明：  1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。  2.供货、安装、调试期：合同签订后20日内完成。  3.标“★”项技术参数需在投标文件中提供技术证明文件之一(医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书)予以证明。技术证明文件中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。 | | | | | |

**二、****人员培训要求**

货物供货安装调试并验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务要求**

1.货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期至少为**三年，**实际质保按投标人承诺执行，质保期从货物验收合格后算起。

3.质保期内设备故障要求1小时内应答，2小时形成解决方案。逾期采购人可自行组织维修，费用由中标人承担。

**四、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

1. **报价要求**

投标人按总价进行报价，其投标报价不得高于最高投标限价。报价内应包含产品费用、标准附件、备品备件、专用工具、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、印刷费、包装费、安装调试、培训、检测验收、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。投标人应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦中标，中标价后期将不作任何调整。

**六、付款方式**

**供货、安装、调试完毕且经采购人验收合格后支付合同总金额的60%；设备正常运行6个月后支付合同总金额的30%；余款待质保期满后一次性付清。**

**七、其他要求**

1.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

2.中标人接到采购人供货通知，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。中标人所投品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。