- 牙椅水气消毒系统招标参数

- 产品要求：

- 牙椅水气消毒机，对牙椅水路、气路进行消毒作用的器械；

- 水路系统经过直过水电解臭氧发生器，臭氧值达到0.3PPM以上；

- 气路系统经过UV紫外线杀菌.

- 保障杀菌、消毒率符合国家标准；

- 成品质保一年。

- 产品构成：

- 机壳；

- 电解臭氧发生模块；

- 紫外线消杀模块；

- 水、气流通过式控制模块。

- 技术参数：

- 额定电压：输入电压：100~240V，输出电压：24V

- 额定总功率：96W      水路： 80W    气路：16W

- 水路灭菌率≥99.99%；

- 臭氧量：1.2 PPM以上

- 5、UV紫外线瓦数：1.5W

- 6、水路抗压力：1.0MPa      气路抗压力：0.8MPa

- 7、规格尺寸：21.5X11.3X9.5cm

- 8、重量：1KG左右

- 9、指示灯：红色工作指示灯接通电源长亮，

- 气路工作时绿色指示灯亮，水路工作时蓝色指示灯亮

- 10、接口：四接口均为6分孔径接口，配带6转8方便转换接头

- 11、产品在不违反国家法律情况下符合3C认证（适配器）、医疗消字号认证要求

- 四、主要配件：

- 1、电源适配器（电线）；

- 2、主机机体。