移动式等离子空气消毒机参数

1.用途 ：适用于医院Ⅱ类和Ⅲ类环境的空气消毒净化要求；

2.消毒方法：等离子体；适用体积≥100m³

3.配置一种新型半导体空气净化装置，超低能耗，更环保。

4.★主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染，区别传统移动式空气消毒机塑料材料及外观，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力，轮子360℃旋转灵活推动。

5.等离子体反应器使用寿命≥30000小时。

6.等离子体密度值≥4.97*1017-3.16*1018 m-3

7.可在有人的情况下消毒，消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备。

8.循环风量≥1000m3/h

9.模拟实验白色葡萄球菌杀灭率≥99.92%；自然菌消亡率≥90%

10.消毒时空气的臭氧量≤0.01mg/m3

11.消毒后房间内达到100000级标准，对悬浮粒子≧0.5um达到手术室洁净要求

12.★机器工作消毒一小时对甲醛净化率98.6%；埃尘粒子1小时净化率99%。

13. 洁净空气量CADR（颗粒物）≥306m³/h。

14.★气雾室甲型流感病毒H3N2杀灭率≥99.9%、气雾室肠道病毒EV71杀灭率≥99%。

15.设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率≥99.99%。

16.设备持续工作1h，甲醛的净化效率≥98.6%；

17.等离子最大电压8.3KV。

18. 负离子浓度：≥6×106个/cm3。

19.等离子体反应器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能

20.每天有九个工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。

21.超静音风机。

22.超远距离红外线遥控操作。

23.空气菌落总数：符合院感空气采样办法，依照（医院消毒卫生标准）GB15982-2012要求，空气菌落总数≤4cfu/皿（平皿暴露时间15min）。

24、设备持续工作1h，可使100m³密闭房间达到十万级洁净度。

25、细菌总量≤200cfu/m3。

26.噪音≤55db(A)。