医用冷藏冰箱招标技术参数

1、立式，双开门，有效容积≥760升，温度范围2～8℃。

2、门体采用“三层”钢化玻璃门＋LOW-E离线镀膜设计，确保高湿环境下无凝露。

3、温控器：采用LED数码显示，实时显示箱内温度，观察方便，显示和控制精度为0.1℃。

★4、风冷无霜：采用翅片式蒸发器和钢丝冷凝器，具备自然化霜功能。

★5、均匀度：大风机和分层送风技术，确保箱内温度均匀度≤1℃，须提供投标产品型号的制造商盖章的、具有CNAS资质、CMA资质、ILAC-MRA资质的国家级第三方检测机构出具的《检验报告》作为佐证材料。

★6、波动性：标配多路传感器，控温精准，确保箱内温度波动值≤2℃，须提供投标产品型号的制造商盖章的、具有CNAS资质、CMA资质、ILAC-MRA资质的国家级第三方检测机构出具的《检验报告》作为佐证材料。

7、噪音≤47db（A）

★8、多重报警功能：包括高低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警等。标配大容量后备电池，断电后可实现实时温度显示和报警功能，持续时间≥48小时。三种报警方式：声音蜂鸣，LED显示故障闪烁，具备远程报警接口。
9、标配USB数据接口.

★10、自动回弹门体：门体配备自闭门设计，门体打开时小于90度自动关闭，解决了忘记关门的后顾之忧。

11、冷凝水自蒸发技术：采用自蒸发式冷凝水处理方式，免除人工处理冷凝水的烦恼。
12、测试孔：标配1个测试孔，方便测试箱内温度。
医用低温冰箱招标技术参数

★1、立式，容积≥290升，产品配备≤6个大抽屉。

★2、温度控制：温度范围-10℃～-30℃，采用微电脑控制，设置和显示精度0.1℃，

★3、温度均匀性≤1.8℃，保证箱内温度环境的稳定性，须提供投标产品型号的制造商盖章的具有CNAS资质、CMA资质、ILAC-MRA资质的国家级第三方检测机构出具的《检验报告》作为佐证材料。

4、多重报警功能和方式：具备传感器故障报警，超温报警，开门报警，断电报警等报警功能以及采用声音蜂鸣，灯光闪烁两种报警方式。
5、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；宽电压设计保护；断电记忆保护功能。
6、具备网络安全数据接口（USB接口）：通过USB模块，可将设备内存储的温度数据导出。
7、产品符合医疗器械标准，须提供制造商盖章的按照产品型号注册的二类医疗器械注册
